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2026年重点方向、重点产品和典型场景清单
	序号
	重点方向
	重点产品/典型场景
	指标要求

	重点产品类

	1
	诊断检验
	全自动血凝分析仪
	1.检测速度：PT≥450T/h，综合四项、五项、六项、七项检测速度≥350T/h；
2.支持凝固法、免疫比浊法和发色底物法等多种检测方式；
3.可对每个样本进行HIL质量核查；
4.可实现不停机更换试剂耗材。

	2
	
	基因测序仪
	1.测序质量Q30≥85%；
2.单次运行通量≥200Gb；
3.PE150测序时间≤24h；
4.可兼容SE50、SE75、SE100、PE100、PE150等测序读长。

	3
	
	全自动核酸提纯及实时荧光PCR分析系统
	1.样本线性r≥0.98；
2.荧光通道数≥4个；
3.检测通量≥96个/8h；
4.样本检测重复性CV≤3%。

	4
	
	相控阵X射线计算机体层摄影设备（相控阵CT）
	1.射线源数量≥24，探测器数量≥64；
2.空间分辨率：≥21 lp/cm，密度分辨率：≥4mm@0.3%；
3.支持最高达3072*3072矩阵@FOV=500mm的全身扫描和重建，最小重建层厚≤0.165mm。

	5
	
	耳鼻喉锥形束计算机体层摄影设备（耳鼻喉锥形束CT）
	1.单圈扫描视野≥23×19cm；
2.空间分辨率≥3.0 lp/mm；
3.球管最小焦点0.25mm。
4.用于耳部、鼻部、咽喉部气道的X射线锥形束体层摄影检查。

	6
	
	血管内超声设备
	1.可用于冠状动脉血管或外周血管内的超声成像检查；
2.支持≥40MHz中心频率超声导管或轴向分辨率≤25μm；
3.成像半径≥4mm；
4.回撤速度≥8mm/s。

	7
	
	多功能心脑磁成像设备
	1.磁场探测阵列个数≥192，心脑磁跨模态时间同步误差≤1 ms；

2.传感器灵敏度≤10.0fT/Hz1/2，体积≤3.8cm3，磁场测量范围不小于±2.5nT；

3.被测区域剩磁≤1nT，主动磁补偿系数≥5；

4.软件自动化信号质量评估准确率≥95%，支持心脑磁3D、4D成像，支持心脑磁联合分析及其他多模态融合分析成像。

	8
	治疗
	磁共振引导颅内激光消融治疗系统
	1.磁共振温度监测刷新频率＜4s，温度监测误差＜1℃；
2.冷却套管与治疗光纤分体，支持保留套管仅更换光纤；
3.治疗光纤头端有效工作长度3~20mm，弯折半径＜100mm；
4.产品可用于脑肿瘤、癫痫等疾病的激光消融治疗。

	9
	
	共聚焦显微内窥镜
	1.探头横向分辨率≤3.0μm；
2.探头最小弯曲半径≥35mm；
3.激光激发波长为488nm±2nm；
4.成像帧率≥70fps；
5.共聚焦探头外径≤0.85mm。

	10
	
	数字手术显微镜
	1.实现4K、50fps的清晰3D成像，最佳光学清晰度≥60 lp/mm；
2.具备六轴及以上运动机械臂和自动对焦算法；
3.支持荧光素钠、吲哚菁绿两种荧光显示；
4.通过3D屏幕实时观察清晰立体的手术影像进行手术操作，实时显示延时≤80ms。

	11
	
	三维心脏电生理标测系统
	1.具备磁场与电场融合的定位技术，平均定位误差≤
1mm；
2.阻抗显示：0~600Ώ；
3.提供量化消融参数或温度反馈指导消融参数；
4.实现高密度标测功能。

	12
	监护与生命支持
	高端麻醉与监护系统
	1.适用于新生儿、小儿、成人患者；
2.通气模式‌：支持容量控制（VCV）、压力控制（PCV）、同步间歇指令通气（SIMV）；
3.使用全电子流量计进行流量流速检测，潮气量设置范围覆盖10~1500mL，误差≤10%（50mL以上）；
4.监测功能：实时监测呼吸频率、潮气量、呼气末二氧化碳（EtCO2），麻醉气体浓度监测模块支持MAC值计算。

	13
	助老和康复
	植入式磁共振兼容脊髓神经刺激系统
	1.刺激频率：覆盖2~130Hz（不可充电型）、覆盖2~1200Hz（可充电型）；
2.具有电压或电流两种刺激模式；
3.支持1.5T磁共振兼容全身检查；
4.支持体位自适应刺激、定时刺激等功能。

	14
	
	植入式脑机接口手部运动功能代偿系统
	1.脑电信号采样率≥1000Hz；
2.运动神经康复解码准确率≥85%；
3.植入体室温连续工作温升≤2°C；
4.无线供能有效距离≥10mm。

	15
	人工智能辅助诊疗
	细胞遗传疾病染色体影像数据采集与核型辅助诊断系统
	1.扫描分辨率≤ 0.06um/Pixel；扫描时间（效率）≤240s；图像形变误差≤1μm；玻片容量≥200片；
2.单张图片自动分析和染色体识别的时间≤15s；
3.对单个病例的导入、质量筛选、图像自动优化、染色体切割、染色体识别、染色体自动计数、染色体自动排列的时间≤7 min；
4.自动分析灵敏度≥95%，自动分析特异性≥98%，自动分析准确率≥98%。

	16
	
	妇产科用智能超声诊断系统
	1.凸阵探头最大显示深度≥40cm；
2.具备基于AI算法的产筛切面识别功能，切面识别数量≥30个；
3.具备高质量3D/4D容积成像技术，支持包括凸阵容积探头、经阴道容积探头、经直肠线阵容积探头中的至少2种；
4.具备自动生成报告功能。

	典型场景类

	17
	典型场景
	远程腔镜手术中心
	1.具备跨区域远程手术功能，可用于包括泌尿外科、普外科、妇科、胸外科中至少两个科室的远程腔镜手术；
2.组网方式包括5G网络、光纤专线、以太网、有线宽带等方式中的一种或几种混合组网；
3.适配网络端到端平均延时≤200ms；
4.非网络本地主从控制延时≤80ms。




